Wąchock, 2018-11-16

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 
Zakup i dostawa aparatu USG

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytania ofertowego” na podstawie obowiązującej u Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy 
w ramach projektów zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami.

- ZAMAWIAJĄCY:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku

ul. Starachowicka 60

27-215 Wąchock

NIP 6641780609 REGON 290749486

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Oferencie należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33112200-0  – Aparaty ultrasonograficzne

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres mailowy szoz@neostrada.pl  w formie pliku PDF,  w terminie do dnia 22 listopada 2018r. godz. 14.00.  Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

Każdy z Oferentów składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego z 3 głowicami zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją techniczną:

| Lp. | Parametr graniczny | Warunek |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | System wielofunkcyjny do aplikacji: jamy brzusznej, naczyń, płytko położonych narządów, położnictwa, ginekologii, urologii, pediatrii, kardiologii, obrazowania 3D/4D | Warunek konieczny |
| 2 | Aparat stacjonarny z czterema lub więcej aktywnymi, portami do głowic, z podstawą na 4 jezdnych kołach (wszystkie koła z hamulcami postojowymi) | Warunek konieczny |
| 3 | Zasilanie 230 V/50Hz | Warunek konieczny |
| Panel sterujący |  |  |
| 4 | Klawisze skrótowe, bezpośrednie do włączania danych funkcji | Warunek konieczny |
| 5 | Monitor kolorowy LCD o przekątnej minimum 18" +/-1" bez przeplotu | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 6 | Monitor LCD na wysięgniku umożliwiającym jego obrót prawo-lewo, góra-dół oraz zmianę wysokości (położenia względem klawiatury) | Warunek konieczny |
| 7 | Monitor pracujący w rozdzielczości minimum 1280x1024 | Warunek konieczny |
| 8 | Regulacja parametrów technicznych oraz pomiarów poprzez wbudowany panel ciekłokrystaliczny „ Touch Screen" o wielkości minimum 8" +/-1" | Warunek konieczny |
| Obrazowanie |  |  |
| 9 | Alfanumeryczna Klawiatura z podświetlaniem, sterownik typu "Trackball" | Warunek konieczny |
| 10 | Ilość niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych minimum 45000 | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 11 | Dynamika systemu minimum 275dB | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 12 | Cyfrowy ukiad formowania wiązki ultradźwiękowej | Warunek konieczny |
| 13 | Frame rate minimum 940 Hz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 14 | Możliwość wykorzystania obrazowania krzyżowego poprawiającego jakość obrazu (np.SCI) działające na wszystkich oferowanych głowicach convexowych | Warunek konieczny |
| 15 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie polepszające obrazowanie min dwa rozwiązania, podać nazwę | Warunek konieczny |
| 16 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | Warunek konieczny |
| 17 | Maksymalna liczba ognisk minimum 8 | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 18 | Maksymalne powiększenia ZOOM minimum 10x | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 19 | Głębokość obrazowania w zakresie minimum 0,5 do 32 cm | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 20 | Wyświetlane Presety fabryczne aparatu z możliwością tworzenia własnych ustawień przez użytkowników minimum 40 szt. na wbudowanym panelu ciekłokrystalicznym „ Touch Screen" o wielkości minimum 8" +/-1" | Warunek konieczny |
| 21 | System zarządzania obrazami | Warunek konieczny |
| 22 | Zakres stosowanych częstotliwości pracy (określony częstotliwościami pracy głowic w aparacie) minimum 2-16MHz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| Tryby obrazowania |  |  |
| 23 | B | Warunek konieczny |
| 24 | Doppler PW | Warunek konieczny |
| 25 | M-MODE - Kolorowy M-mode - Anatomiczny | Warunek konieczny |
| 26 | Kolor Doppler | Warunek konieczny |
| 27 | Power Doppler (PDI) + Kierunkowy Power Doppler (DPDI) | Warunek konieczny |
| 28 | Doppler TDI | Warunek konieczny |
| 29 | Obrazowanie harmoniczne THI z inwersją impulsu | Warunek konieczny |
| 30 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Warunek konieczny |
| 31 | Doppler CW (Doppler Fali Ciągłej) | Warunek konieczny |
| 32 | Możliwość trybów pracy: B/M, B/D(PW), B/C, B/PD, B/DPD, B/TD, B/D(CW), B/C/PW, B/PD/PW, B/D PD/P W, B/C/M, Dual, B/C/CW, B/PD/CW | Warunek konieczny |
| 33 | Obrazowanie 3D/4D | Warunek konieczny |
| 34 | Obrazowanie, oprogramowanie AutoIMT | Warunek konieczny |
| 35 | Możliwość automatycznej redukcji szumów echa w trybie 2D | Warunek konieczny |
| 36 | Oprogramowanie Stress Echo | Warunek konieczny |
| 37 | Obrazowanie Kontrastowe | Warunek konieczny |
| 38 | Oprogramowanie do Elastografii | Warunek konieczny |
| 39 | Obrazowanie z filtrem HPRF | Warunek konieczny |
| 40 | Boczne kompresyjne wzmocnienie obrazu B ( LGC) minimum 2x | Warunek konieczny |
| 41 | Obrazowanie panoramiczne | Warunek konieczny |
| 42 | Możliwość optymalizacji obrazu B i trybu 3D/4D przez wygładzanie obrazu i poprawę kontrastu | Warunek konieczny |
| 43 | Obrazowanie z inwersją pulsu | Warunek konieczny |
| 44 | Możliwość automatycznej optymalizacji obrazu B l PW za pośrednictwem jednego klawisza | Warunek konieczny |
| 45 | Możliwość rozbudowy o głowicę endorektalną dwupłaszczyznową (convex - convex, convex -linia) | Warunek konieczny |
| 46 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o szerokości czoła 36 mm +/- 2 mm o minimalnym zakresie częstotliwości 5.0-16.0 MHz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 47 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu "hockey stick" o częstotliwości 4.5-15 MHz +/-1MHz o szerokości czoła 25 mm | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 48 | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną typu convex o częstotliwości minimum 2-6Mhz +/- 1MHz, pole obrazowania minimum 70 stopni | Warunek konieczny(proszę podać wartość) |
| 49 | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną o minimalnej częstotliwości 2-10MHz, +/-1MHz | Warunek konieczny(proszę podać wartość) |
| Doppler pulsacyjny PW |  |  |
| 50 | Wielkość bramki minimum 0,7-20mm | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 51 | Zakres PRF minimum 1-15 KHz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 52 | Szybkość maxymalna przepływu minimum 17 m/s | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 53 | Ustawianie bramki minimum +60 / 0 / -60 | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| Głowica konweksowa (convex) |  |  |
| 54 | Głowica typu convex do badań położniczo-ginekologicznych, usg prenatalnych i abdominalnych | Warunek konieczny |
| 55 | Zakres częstotliwości pracy głowicy minimum 1-7MHz +/- 1MHz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 56 | Liczba elementów w głowicy convex minimum 192 | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 57 | Promień krzywizny czoła głowicy convex minimum 50 mm, +/- 2 mm | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 58 | Kąt pola skanowania (WIDZENIA) minimum 70 stopni +/- 2 stopnie | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 59 | Praca w trybie Duplex i Triplex | Warunek konieczny |
| 60 | Minimum 4 przelączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2 D | Warunek konieczny |
| 61 | Możliwość rozbudowy o przystawkę do biopsji | Warunek konieczny |
| Głowica endowaginalna |  |  |
| 62 | Zakres częstotliwości pracy głowicy minimum 2-16 MHz +/- 1MHz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 63 | Liczba elementów w głowicy endowaginalnej minimum 192 | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 64 | Promień krzywizny czoła głowicy minimum 10 mm, +/-1 mm | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 65 | Kąt pola skanowania (WIDZENIA) minimum 195 stopni +/- 2 stopnie | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| Głowica liniowa |  |  |
| 66 | Zakres częstotliwości pracy głowicy minimum 3 -17MHZ+/- 1 MHz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 67 | Liczba elementów w głowicy liniowej minimum 192 | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 68 | Elastografia | Warunek konieczny |
| 69 | Możliwość rozbudowy o przystawkę do biopsji | Warunek konieczny |
| Pomiary |  |  |
| 70 | Pomiar odległości (minimum 8 par znaczników wyświetlanych jednocześnie na ekranie) | Warunek konieczny |
| 71 | Pomiar pola powierzchni | Warunek konieczny |
| 72 | Pomiar objętości | Warunek konieczny |
| 73 | Pomiar kątów metodą Grafa | Warunek konieczny |
| 74 | Pomiary Dopplerowskie | Warunek konieczny |
| 75 | Prędkość przepływu: minimalna, maksymalna, średnia | Warunek konieczny |
| 76 | Indeksy: PI i Rl i HR | Warunek konieczny |
| 77 | Pomiary gradientów | Warunek konieczny |
| 78 | Procent zwężenia | Warunek konieczny |
| Archiwizacja |  |  |
| 79 | Wideoprinter czarno-biały (110mm) | Warunek konieczny |
| 80 | Wbudowany w aparat system archiwizacji obrazów na dysku twardym minimum 450GB | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |
| 81 | Wbudowana nagrywarka płyt DVD | Warunek konieczny |
| 82 | Archiwizacja obrazów z badań | Warunek konieczny |
| 83 | Archiwizacja sekwencji video | Warunek konieczny |
| 84 | Archiwizacja raportów z badań | Warunek konieczny |
| 85 | Możliwość bezpośredniego wydruku obrazów z aparatu na drukarce komputerowej | Warunek konieczny |
| 86 | Wyjście cyfrowe USB (minimum 5 portów, w tym jeden w pulpicie sterowania) i Ethernet umożliwiające archiwizację na zewnętrznej stacji roboczej | Warunek konieczny |
| 87 | Wyjście VGA wbudowane w aparat | Warunek konieczny |
| 88 | System podtrzymywania napięcia typu (UPS) wbudowane fabrycznie w aparat umożliwiający pracę aparatu bez zewnętrznego żródla zasilania przez minimum 1 godzinę . | Warunek dodatkowo oceniany |
| 89 | Wyjście zewnętrznego systemu audio | Warunek konieczny |
| 90 | Archiwizacja i przenoszenie danych na nośnikach danych typu Pendrive | Warunek konieczny |
| 91 | Aparat w petni kompatybilny z systemem PACS (możliwość rozbudowy) | Warunek konieczny |
| 92 | Karta sieciowa współpracująca z protokołami klasy DICOM umożliwiającymi współpracę z innymi stacjami pracującymi w formacie DICOM 3.0 co najmniej w zakresie Storage, Storage Commitment, Worklist, MPPS, Media-Class, Query | Warunek konieczny |
| Inne wymagania |  |  |
| 93 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim | Warunek konieczny |
| 94 | Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy (nie powystawowy, nie regenerowany) 2018r. produkcji | Warunek konieczny |
| 95 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Warunek konieczny |
| 96 | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia | Warunek konieczny |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 97 | Długość udzielanej gwarancji - minimum 24 miesiące | Warunek konieczny |
| 98 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Warunek konieczny |
| 99 | Dostawca przedstawi autoryzację producenta do sprzedazy i serwisu sprzętu | Warunek konieczny |

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych 
i wad prawnych. Zaoferowane urządzanie  powinno posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz                                   ustawodawstwem polskim.

Dopuszcza się produkty o parametrach równoważnych lub lepszych od wskazanych 
w opisie przedmiotu zamówienia.

- TERMIN, WYMIAR I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia podpisania umowy z dostawcą/ dostawcami.

- Termin zakończenia realizacji zadania – do 14-12-2018.

- Termin płatność – 14 dni od daty dostawy i odbioru urządzeń na podstawie protokołu 
i wystawionej prawidłowo faktury VAT.

- Miejsce wykonania zamówienia: miejsce dostarczenia sprzętu to siedziba Zamawiającego.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

Zamawiający oceni czy Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. Warunek graniczny „spełnia”.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. Oferent powinien przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jako załącznik do Oferty.

- Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

- Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

- W postepowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

•	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•	posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,

•	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

•	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- INFORMACJE O WYKLUCZENIU

Z przedmiotowego postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy nie będą spełniać warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VI zapytania ofertowego dotyczących:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zdolności technicznej lub zawodowej oraz

- braku powiązań kapitałowych.

- OCENA OFERTY

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria:

Kryteria wyboru:  cena - waga 100%

- WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

- W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.

- Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

- cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu,

- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

- Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje  żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.

- W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

- WYNIK POSTĘPOWANIA

- W przypadku gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.

- Umowa zostanie zawarta z Oferentami, którzy otrzymają największą liczbę punktów za złożoną ofertę.

- WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany umowy, za wyjątkiem wystąpienia siły wyższej.

- DODATKOWE POSTANOWIENIA

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

- Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN).

- Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferent proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty , które mogą powstać w ramach zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę,  jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie  wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

- KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą do kontaktu jest : Michał Czaja, e-mail: szoz@neostrada.pl  , tel 41 271 58 65, od poniedziałku do piątku 8.00-15.35.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

………………………………………

(Miejscowość, data)

Nazwa, pieczęć Oferenta

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszone Zapytanie Ofertowe nr 1/2017 z dnia 12 października  2017r. roku, oświadczam (-y), iż zadanie opisane w tym zapytaniu wykonam (-y) na warunkach zgodnych z treścią przedmiotowego zapytania.

Załączniki:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

- Certyfikat CE na aparat/y i głowice

- Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski

…….…………………………………….

Pieczęć firmowa i podpis osób/y

upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Jednocześnie oświadczam (-y), że:

- zaoferowany asortyment posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi i ustawodawstwem polskim. Zapewniam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada odpowiednią jakość i właściwości użytkowe. Ponadto zobowiązuję się  do przekazania na każde wezwanie Zamawiającego na etapie badania i oceny ofert wszystkich dokumentów (opisy, katalogi, foldery, ulotki) jednoznacznie potwierdzających parametry oferowanego asortymentu.

- dysponuję odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem gwarantującym wykonaniem zamówienia,

- dysponuję uprawnieniami  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- jestem dostawcą posiadającym prawo do dystrybucji sprzętu na terenie Polski,

- dysponuję odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia,

-  zapoznałam/-łem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte,

- w przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

…….…………………………………….

Pieczęć firmowa i podpis osób/y

upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Wymagane Parametry Techniczne

| Dane ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr graniczny | Warunek | Oferowany parametry/warunki |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | System wielofunkcyjny do aplikacji: jamy brzusznej, naczyń, płytko położonych narządów, położnictwa, ginekologii, urologii, pediatrii, kardiologii, obrazowania 3D/4D | Warunek konieczny |  |
| 2 | Aparat stacjonarny z pięcioma aktywnymi, portami do głowic, z podstawą na 4 jezdnych kołach (wszystkie koła z hamulcami postojowymi) | Warunek konieczny |  |
| 3 | Zasilanie 230 V/50Hz | Warunek konieczny |  |
| Panel sterujący |  |  |  |
| 4 | Klawisze skrótowe, bezpośrednie do włączania danych funkcji | Warunek konieczny |  |
| 5 | Monitor kolorowy LCD o przekątnej minimum 18" +/-1" bez przeplotu | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 6 | Monitor LCD na wysięgniku umożliwiającym jego obrót prawo-lewo, góra-dół oraz zmianę wysokości (położenia względem klawiatury) | Warunek konieczny |  |
| 7 | Monitor pracujący w rozdzielczości minimum 1280x1024 | Warunek konieczny |  |
| 8 | Regulacja parametrów technicznych oraz pomiarów poprzez wbudowany panel ciekłokrystaliczny „ Touch Screen" o wielkości minimum 8" +/-1" | Warunek konieczny |  |
| Obrazowanie |  |  |  |
| 9 | Alfanumeryczna Klawiatura z podświetlaniem, sterownik typu "Trackball" | Warunek konieczny |  |
| 10 | Ilość niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych minimum 45000 | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 11 | Dynamika systemu minimum 275dB | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 12 | Cyfrowy ukiad formowania wiązki ultradźwiękowej | Warunek konieczny |  |
| 13 | Frame rate minimum 940 Hz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 14 | Możliwość wykorzystania obrazowania krzyżowego poprawiającego jakość obrazu (np.SCI) działające na wszystkich oferowanych głowicach convexowych | Warunek konieczny |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie polepszające obrazowanie min dwa rozwiązania, podać nazwę | Warunek konieczny |  |
| 16 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | Warunek konieczny |  |
| 17 | Maksymalna liczba ognisk minimum 8 | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 18 | Maksymalne powiększenia ZOOM minimum 10x | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 19 | Głębokość obrazowania w zakresie minimum 0,5 do 32 cm | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 20 | Wyświetlane Presety fabryczne aparatu z możliwością tworzenia własnych ustawień przez użytkowników minimum 40 szt. na wbudowanym panelu ciekłokrystalicznym „ Touch Screen" o wielkości minimum 8" +/-1" | Warunek konieczny |  |
| 21 | System zarządzania obrazami | Warunek konieczny |  |
| 22 | Zakres stosowanych częstotliwości pracy (określony częstotliwościami pracy głowic w aparacie) minimum 2-16MHz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| Tryby obrazowania |  |  |  |
| 23 | B | Warunek konieczny |  |
| 24 | Doppler PW | Warunek konieczny |  |
| 25 | M-MODE - Kolorowy M-mode - Anatomiczny | Warunek konieczny |  |
| 26 | Kolor Doppler | Warunek konieczny |  |
| 27 | Power Doppler (PDI) + Kierunkowy Power Doppler (DPDI) | Warunek konieczny |  |
| 28 | Doppler TDI | Warunek konieczny |  |
| 29 | Obrazowanie harmoniczne THI z inwersją impulsu | Warunek konieczny |  |
| 30 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Warunek konieczny |  |
| 31 | Doppler CW (Doppler Fali Ciągłej) | Warunek konieczny |  |
| 32 | Możliwość trybów pracy: B/M, B/D(PW), B/C, B/PD, B/DPD, B/TD, B/D(CW), B/C/PW, B/PD/PW, B/D PD/P W, B/C/M, Dual, B/C/CW, B/PD/CW | Warunek konieczny |  |
| 33 | Obrazowanie 3D/4D | Warunek konieczny |  |
| 34 | Obrazowanie, oprogramowanie AutoIMT | Warunek konieczny |  |
| 35 | Możliwość automatycznej redukcji szumów echa w trybie 2D | Warunek konieczny |  |
| 36 | Oprogramowanie Stress Echo | Warunek konieczny |  |
| 37 | Obrazowanie Kontrastowe | Warunek konieczny |  |
| 38 | Oprogramowanie do Elastografii | Warunek konieczny |  |
| 39 | Obrazowanie z filtrem HPRF | Warunek konieczny |  |
| 40 | Boczne kompresyjne wzmocnienie obrazu B ( LGC) minimum 2x | Warunek konieczny |  |
| 41 | Obrazowanie panoramiczne | Warunek konieczny |  |
| 42 | Możliwość optymalizacji obrazu B i trybu 3D/4D przez wygładzanie obrazu i poprawę kontrastu | Warunek konieczny |  |
| 43 | Obrazowanie z inwersją pulsu | Warunek konieczny |  |
| 44 | Możliwość automatycznej optymalizacji obrazu B l PW za pośrednictwem jednego klawisza | Warunek konieczny |  |
| 45 | Możliwość rozbudowy o głowicę endorektalną dwupłaszczyznową (convex - convex, convex -linia) | Warunek konieczny |  |
| 46 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o szerokości czoła 36 mm +/- 2 mm o minimalnym zakresie częstotliwości 5.0-16.0 MHz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu "hockey stick" o częstotliwości 4.5-15 MHz +/-1MHz o szerokości czoła 25 mm | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną typu convex o częstotliwości minimum 2-6Mhz +/- 1MHz, pole obrazowania minimum 70 stopni | Warunek konieczny(proszę podać wartość) |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną o minimalnej częstotliwości 2-10MHz, +/-1MHz | Warunek konieczny(proszę podać wartość) |  |
| Doppler pulsacyjny PW |  |  |  |
| 50 | Wielkość bramki minimum 0,7-20mm | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 51 | Zakres PRF minimum 1-15 KHz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 52 | Szybkość maxymalna przepływu minimum 17 m/s | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 53 | Ustawianie bramki minimum +60 / 0 / -60 | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| Głowica konweksowa (convex) |  |  |  |
| 54 | Głowica typu convex do badań położniczo-ginekologicznych, usg prenatalnych i abdominalnych | Warunek konieczny |  |
| 55 | Zakres częstotliwości pracy głowicy minimum 1-7MHz +/- 1MHz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 56 | Liczba elementów w głowicy convex minimum 192 | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 57 | Promień krzywizny czoła głowicy convex minimum 50 mm, +/- 2 mm | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 58 | Kąt pola skanowania (WIDZENIA) minimum 70 stopni +/- 2 stopnie | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 59 | Praca w trybie Duplex i Triplex | Warunek konieczny |  |
| 60 | Minimum 4 przelączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2 D | Warunek konieczny |  |
| 61 | Możliwość rozbudowy o przystawkę do biopsji | Warunek konieczny |  |
| Głowica endowaginalna |  |  |  |
| 62 | Zakres częstotliwości pracy głowicy minimum 2-16 MHz +/- 1MHz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 63 | Liczba elementów w głowicy endowaginalnej minimum 192 | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 64 | Promień krzywizny czoła głowicy minimum 10 mm, +/-1 mm | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 65 | Kąt pola skanowania (WIDZENIA) minimum 195 stopni +/- 2 stopnie | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| Głowica liniowa |  |  |  |
| 66 | Zakres częstotliwości pracy głowicy minimum 3 -17MHZ+/- 1 MHz | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 67 | Liczba elementów w głowicy liniowej minimum 192 | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 68 | Elastografia | Warunek konieczny |  |
| 69 | Możliwość rozbudowy o przystawkę do biopsji | Warunek konieczny |  |
| Pomiary |  |  |  |
| 70 | Pomiar odległości (minimum 8 par znaczników wyświetlanych jednocześnie na ekranie) | Warunek konieczny |  |
| 71 | Pomiar pola powierzchni | Warunek konieczny |  |
| 72 | Pomiar objętości | Warunek konieczny |  |
| 73 | Pomiar kątów metodą Grafa | Warunek konieczny |  |
| 74 | Pomiary Dopplerowskie | Warunek konieczny |  |
| 75 | Prędkość przepływu: minimalna, maksymalna, średnia | Warunek konieczny |  |
| 76 | Indeksy: PI i Rl i HR | Warunek konieczny |  |
| 77 | Pomiary gradientów | Warunek konieczny |  |
| 78 | Procent zwężenia | Warunek konieczny |  |
| Archiwizacja |  |  |  |
| 79 | Wideoprinter czarno-biały (110mm) | Warunek konieczny |  |
| 80 | Wbudowany w aparat system archiwizacji obrazów na dysku twardym minimum 450GB | Warunek konieczny (proszę podać wartość) |  |
| 81 | Wbudowana nagrywarka płyt DVD | Warunek konieczny |  |
| 82 | Archiwizacja obrazów z badań | Warunek konieczny |  |
| 83 | Archiwizacja sekwencji video | Warunek konieczny |  |
| 84 | Archiwizacja raportów z badań | Warunek konieczny |  |
| 85 | Możliwość bezpośredniego wydruku obrazów z aparatu na drukarce komputerowej | Warunek konieczny |  |
| 86 | Wyjście cyfrowe USB (minimum 5 portów, w tym jeden w pulpicie sterowania) i Ethernet umożliwiające archiwizację na zewnętrznej stacji roboczej | Warunek konieczny |  |
| 87 | Wyjście VGA wbudowane w aparat | Warunek konieczny |  |
| 88 | System podtrzymywania napięcia typu (UPS) wbudowane fabrycznie w aparat umożliwiający pracę aparatu bez zewnętrznego żródla zasilania przez minimum 1 godzinę . | Warunek konieczny |  |
| 89 | Wyjście zewnętrznego systemu audio | Warunek konieczny |  |
| 90 | Archiwizacja i przenoszenie danych na nośnikach danych typu Pendrive | Warunek konieczny |  |
| 91 | Aparat w petni kompatybilny z systemem PACS (możliwość rozbudowy) | Warunek konieczny |  |
| 92 | Karta sieciowa współpracująca z protokołami klasy DICOM umożliwiającymi współpracę z innymi stacjami pracującymi w formacie DICOM 3.0 co najmniej w zakresie Storage, Storage Commitment, Worklist, MPPS, Media-Class, Query | Warunek konieczny |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| 93 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim | Warunek konieczny |  |
| 94 | Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy (nie powystawowy, nie regenerowany) 2018r. produkcji | Warunek konieczny |  |
| 95 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Warunek konieczny |  |
| 96 | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia | Warunek konieczny |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 97 | Długość udzielanej gwarancji - minimum 24 miesiące | Warunek konieczny |  |
| 98 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Warunek konieczny |  |
| 99 | Sprzedajacy przedstawi autoryzację producenta do sprzedazy i serwisu sprzętu | Warunek konieczny |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów wymaganych (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…….…………………………………….

Pieczęć firmowa i podpis osób/y

upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

………………………………………

(Miejscowość, data)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że jako Oferent nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

•	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•	posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,

•	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

•	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…….…………………………………….

Pieczęć firmowa i podpis osób/y

upoważnionej do reprezentowania Oferenta